## ESFIGMOMANOMETRO
MARCA | GMD | SERIE | 24052666 | OBSERVACION | [7 empty] | INFORMACION DE EL CENTRO DE SALUD
MODELO | ARTERY 300 | UBICACION | APS URBANO EQUIPO 11 | CERTIFICADO | P880612242666
[12 empty] | NOMBRE | E.S.E Hospital Jose Cayetano Vasquez
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | FECHA DE RECEPCION | 9 de diciembre de 2024
PRESION (mmHg) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | FECHA DE CALIBRACION | 9 de diciembre de 2024
PRIMERA | 40.6 | 60.5 | 79.5 | 99.8 | 120.8 | 139.2 | 159.2 | 178.9 | 198.1 | 239 | 278.2 | NIT | 891800570
SEGUNDA | 40.4 | 60.4 | 79.4 | 99.9 | 120.9 | 139.1 | 158.7 | 178.7 | 197.9 | 238.9 | 278.8 | DIRECCION | CR 5 26 03 Puerto Boyaca, Boyaca
ERROR | 0.6 | 0.45 | -0.55 | -0.15 | 0.85 | -0.85 | -1.3 | -1.2 | -2 | -1.05 | -1.5 | TELEFONO | 7386533
ERROR PROMEDIO | 0.058333 | [10 empty] | FECHA | 9 de diciembre de 2024
DESVIACION | 0.68001 | [10 empty] | METROLOGO | Ruben Dario Ospina Lagos
INCERTIDUMBRE | 1.1
INC. EXPANDIDA | 2.2
MARCA | GMD | SERIE | 24052697 | OBSERVACION
MODELO | ARTERY 300 | UBICACION | APS URBANO EQUIPO 11 | CERTIFICADO | P870612242697 | [6 empty] | 29.9
54
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
PRESION (mmHg) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280
PRIMERA | 41.4 | 60.7 | 80.8 | 100.9 | 120.5 | 139.8 | 159.6 | 179.3 | 198.7 | 239.6 | 279.2 | TEMPERATURA 26.7
SEGUNDA | 41.7 | 60.7 | 80.7 | 100.6 | 120.5 | 139.8 | 159.7 | 179.2 | 198.8 | 239.1 | 279.1 | HUMEDAD RELATIVA 39
ERROR | 1.55 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | -0.2 | -0.3 | -0.75 | -1.25 | -0.65 | -0.85
ERROR PROMEDIO | 0.675
DESVIACION | 0.56103
INCERTIDUMBRE | 1.1
INC. EXPANDIDA | 2.2
MARCA | GMD | SERIE | J1024560 | OBSERVACION
MODELO | NR | UBICACION | CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 5 PUEBLO NUEVO | CERTIFICADO | P860612244560
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
PRESION (mmHg) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280
PRIMERA | 40.6 | 60.7 | 80.3 | 101.2 | 120.5 | 140.3 | 159.1 | 179.1 | 199.1 | 238.6 | 277.3
SEGUNDA | 40.8 | 60.9 | 80.6 | 100.4 | 120.4 | 140.1 | 159.2 | 179.2 | 198.7 | 238.4 | 277.6
ERROR | 0.7 | 0.8 | 0.45 | 0.8 | 0.45 | 0.2 | -0.8 | -0.85 | -1.1 | -1.5 | -2.55
ERROR PROMEDIO | 0.56667
DESVIACION | 0.24014
INCERTIDUMBRE | 1.1
INC. EXPANDIDA | 2.2
MARCA | GMD | SERIE | J1024075 | OBSERVACION
MODELO | NR | UBICACION | CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 4 PUEBLO NUEVO | CERTIFICADO | P850612244075
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
PRESION (mmHg) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280
PRIMERA | 39.3 | 58.6 | 80.1 | 99.6 | 118.9 | 139.2 | 158.6 | 178.4 | 199.1 | 239.2 | 279.6
SEGUNDA | 39.5 | 58.9 | 79.3 | 99.7 | 119 | 139.2 | 158.5 | 178.3 | 199.1 | 238.9 | 279.3
ERROR | -0.6 | -1.25 | -0.3 | -0.35 | -1.05 | -0.8 | -1.5 | -1.65 | -0.9 | -0.95 | -0.55
ERROR PROMEDIO | -0.725
DESVIACION | 0.38046
INCERTIDUMBRE | 1.1
INC. EXPANDIDA | 2.2
MARCA | GMD | SERIE | J1024791 | OBSERVACION
MODELO | NR | UBICACION | CONSULTORIO 3 PUEBLO NUEVO | CERTIFICADO | P840612244791
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
PRESION (mmHg) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280
PRIMERA | 38.7 | 57.6 | 78.4 | 98.4 | 117.6 | 137.1 | 157.2 | 176.4 | 196.9 | 237.4 | 276.9
SEGUNDA | 38.8 | 57.8 | 78.4 | 98.5 | 117.8 | 137.3 | 157.1 | 176.8 | 197.2 | 237.6 | 277.3
ERROR | -1.25 | -2.3 | -1.6 | -1.55 | -2.3 | -2.8 | -2.9 | -3.4 | -2.95 | -2.5 | -2.9
ERROR PROMEDIO | -1.9667
DESVIACION | 0.58963
INCERTIDUMBRE | 1.1
INC. EXPANDIDA | 2.2
MARCA | ALPK2 | SERIE | 0.03752 | OBSERVACION
MODELO | PARED | UBICACION | CONSULTORIO 1 PUEBLO NUEVO | CERTIFICADO | P830612243752
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
PRESION (mmHg) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280
PRIMERA | 41.6 | 60.6 | 80.5 | 100.4 | 121.2 | 140.3 | 160 | 178.9 | 198.6 | 238.6 | 278.5
SEGUNDA | 41.1 | 60.5 | 80.4 | 100.3 | 121.1 | 139.6 | 159.9 | 179.3 | 198.8 | 239.1 | 279.8
ERROR | 1.35 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 1.15 | -0.05 | -0.1 | -0.9 | -1.3 | -1.15 | -0.85
ERROR PROMEDIO | 0.63333
DESVIACION | 0.52313
INCERTIDUMBRE | 1.1
INC. EXPANDIDA | 2.2
MARCA | GMD | SERIE | J1024503 | OBSERVACION
MODELO | NR | UBICACION | CONSULTORIO 2 PUEBLO NUEVO | CERTIFICADO | P820612244503
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
PRESION (mmHg) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280
PRIMERA | 38.1 | 58.7 | 78.6 | 100 | 119.8 | 139.6 | 160 | 178.5 | 198.9 | 238.6 | 278.1
SEGUNDA | 38.6 | 58.5 | 78.4 | 99.9 | 119.6 | 139.5 | 159.8 | 179.2 | 198.6 | 238.1 | 278.3
ERROR | -1.65 | -1.4 | -1.5 | -0.05 | -0.3 | -0.45 | -0.2 | -1.15 | -1.25 | -1.65 | -1.8
ERROR PROMEDIO | -0.89167
DESVIACION | 0.70101
INCERTIDUMBRE | 1.1
INC. EXPANDIDA | 2.2
MARCA | TAIYU | SERIE | NR | OBSERVACION
MODELO | NR | UBICACION | CONSULTORIO 1 PUEBLO NUEVO | CERTIFICADO | P81061224NR
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
PRESION (mmHg) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280
PRIMERA | 40 | 61.4 | 80.4 | 99 | 119.1 | 138.4 | 157.1 | 177 | 196.5 | 235 | 273.4
SEGUNDA | 40.1 | 60.7 | 80.5 | 99.8 | 119.1 | 138.2 | 157 | 176.5 | 196.4 | 235.1 | 275.2
ERROR | 0.05 | 1.05 | 0.45 | -0.6 | -0.9 | -1.7 | -2.95 | -3.25 | -3.55 | -4.95 | -5.7
ERROR PROMEDIO | -0.275
DESVIACION | 0.99134
INCERTIDUMBRE | 1.1
INC. EXPANDIDA | 2.2
MARCA | GMD | SERIE | 24051101 | OBSERVACION
MODELO | ANAEROIDE | UBICACION | APS EQUIPO URBANO 12 | CERTIFICADO | P391112241101
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
PRESION (mmHg) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280
PRIMERA | 38.6 | 57.2 | 77.1 | 96.8 | 116 | 136.5 | 156 | 176.5 | 196.4 | 236.7 | 276.5
SEGUNDA | 38.4 | 56.5 | 77 | 96.9 | 117.4 | 137.1 | 155.8 | 176 | 196.2 | 238 | 276.5
ERROR | -1.5 | -3.15 | -2.95 | -3.15 | -3.3 | -3.2 | -4.1 | -3.75 | -3.7 | -2.65 | -3.5
ERROR PROMEDIO | -2.875
DESVIACION | 0.68319
INCERTIDUMBRE | 1.1
INC. EXPANDIDA | 2.2
MARCA | GMD | SERIE | 23100979 | OBSERVACION
MODELO | ANAEROIDE | UBICACION | CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 1 | CERTIFICADO | P401112240979
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
PRESION (mmHg) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280
PRIMERA | 41.5 | 60.2 | 80.4 | 101.2 | 120.2 | 140 | 160.1 | 179.8 | 200.2 | 240.9 | 280.5
SEGUNDA | 41.8 | 61.3 | 80 | 100.4 | 120.5 | 140.5 | 159.67 | 179.8 | 200.5 | 240.5 | 280.2
ERROR | 1.65 | 0.75 | 0.2 | 0.8 | 0.35 | 0.25 | -0.115 | -0.2 | 0.35 | 0.7 | 0.35
ERROR PROMEDIO | 0.66667
DESVIACION | 0.54467
INCERTIDUMBRE | 1.1
INC. EXPANDIDA | 2.2
MARCA | DM | SERIE | 220200090 | OBSERVACION
MODELO | PEDIATRICO | UBICACION | APS URBANO 11 | CERTIFICADO | P411112240090
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
PRESION (mmHg) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280
PRIMERA | 38.9 | 58.7 | 77.6 | 97.7 | 118.6 | 138.2 | 159.7 | 178.6 | 199.3 | 239.6 | 277.3
SEGUNDA | 38.4 | 57.2 | 78 | 98 | 117.6 | 138.9 | 159.2 | 179.4 | 198.5 | 238.8 | 279.7
ERROR | -1.35 | -2.05 | -2.2 | -2.15 | -1.9 | -1.45 | -0.55 | -1 | -1.1 | -0.8 | -1.5
ERROR PROMEDIO | -1.85
DESVIACION | 0.36469
INCERTIDUMBRE | 1.1
INC. EXPANDIDA | 2.2
MARCA | VALCRI | SERIE | NR | OBSERVACION
MODELO | ANAEROIDE | UBICACION | APS URBANO 11 | CERTIFICADO | P42111224NR
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
PRESION (mmHg) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280
PRIMERA | 37.5 | 58.5 | 78.7 | 98.3 | 119 | 139.3 | 158 | 177.4 | 198.2 | 238.4 | 277
SEGUNDA | 38 | 57.9 | 78.1 | 99.3 | 118.2 | 138 | 158 | 178.7 | 198.5 | 240 | 276.5
ERROR | -2.25 | -1.8 | -1.6 | -1.2 | -1.4 | -1.35 | -2 | -1.95 | -1.65 | -0.8 | -3.25
ERROR PROMEDIO | -1.6
DESVIACION | 0.38079
INCERTIDUMBRE | 1.1
INC. EXPANDIDA | 2.2

## MONITORES MULTIPARAMETROS
MARCA | EDAM | SERIE | 360080-M20909260008 | OBSERVACION |  |  |  | INFORMACION DE EL CENTRO DE SALUD
MODELO | iM70 | UBICACION | BODEGA DE EQUIPOS | CERTIFICADO | M740512240008
[8 empty] | NOMBRE | E.S.E Hospital Jose Cayetano Vasquez
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | FECHA DE RECEPCION | 24 de Octubre de 2024
NIBP | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON |  | FECHA DE CALIBRACION | 24 de Octubre de 2024
SISTOLICA | 60 | 80 | 120 | 150 | 190 | 220 |  | NIT | 891800570
PRIMERA | [7 empty] | DIRECCION | CR 5 26 03 PUERTO BOYACA
SEGUNDA | [7 empty] | TELEFONO | 7386533
TERCERA | [7 empty] | FECHA | 24 de Octubre de 2024
ERROR | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | PRIMERO
ERROR PROMEDIO | #DIV/0! | [6 empty] | ULTIMO
DESVIACION | #DIV/0!
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
DIASTOLICA | 30 | 50 | 80 | 90 | 130 | 140
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
F. DE PULSO | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
ECG | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
PRIMERA
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
REPIRACION | 20 | 30 | 40 | 50
PRIMERA
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SPO2 | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
% | 85 | 90 | 95 | 98 | 100
PRIMERA
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
FP | 30 | 65 | 80 | 100 | 120
PRIMERA
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
MARCA | CREATIVE MEDICAL | SERIE | J3300QJ05783 | OBSERVACION
MODELO | ADVANCE-120 | UBICACION | AMBULANCIA OWX-011 | CERTIFICADO | M720512245783
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NIBP | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
SISTOLICA | 60 | 80 | 120 | 150 | 190 | 220
PRIMERA | 63 | 85 | 120 | 155 | 191 | 219
SEGUNDA | 65 | 83 | 121 | 154 | 183 | 221
TERCERA | 64 | 84 | 121 | 156 | 187 | 220
ERROR | 4 | 4 | 0.66667 | 5 | -3 | 0
ERROR PROMEDIO | 1.7778
DESVIACION | 3.0816
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
DIASTOLICA | 30 | 50 | 80 | 90 | 130 | 140
PRIMERA | 35 | 53 | 81 | 98 | 127 | 150
SEGUNDA | 35 | 52 | 81 | 95 | 131 | 150
TERCERA | 34 | 51 | 80 | 94 | 131 | 150
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
F. DE PULSO | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
PRIMERA | 60 | 72 | 80 | 90 | 60 | 70
SEGUNDA | 60 | 69 | 80 | 90 | 59 | 70
TERCERA | 60 | 70 | 80 | 90 | 59 | 70
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
ECG | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
PRIMERA | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
REPIRACION | 20 | 30 | 40 | 50
PRIMERA | 20 | 30 | 40 | 50
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SPO2 | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
% | 85 | 90 | 95 | 98 | 100
PRIMERA | 84 | 91 | 96 | 98 | 100
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
FP | 30 | 65 | 80 | 100 | 120
PRIMERA | 30 | 64 | 81 | 100 | 120
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
MARCA | CREATIVE MEDICAL | SERIE | J3300QJ05777 | OBSERVACION | El equipo se debe revisar ya que no toma NIBP
MODELO | ADVANCE-120 | UBICACION | TRASLADOS DISPONIBLES | CERTIFICADO | M710512245777
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NIBP | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
SISTOLICA | 60 | 80 | 120 | 150 | 190 | 220
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
ERROR | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ERROR PROMEDIO | #DIV/0!
DESVIACION | #DIV/0!
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
DIASTOLICA | 30 | 50 | 80 | 90 | 130 | 140
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
F. DE PULSO | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
ECG | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
PRIMERA | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
REPIRACION | 20 | 30 | 40 | 50
PRIMERA | 20 | 30 | 40 | 50
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SPO2 | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
% | 85 | 90 | 95 | 98 | 100
PRIMERA | 87 | 91 | 96 | 98 | 100
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
FP | 30 | 65 | 80 | 100 | 120
PRIMERA | 30 | 65 | 80 | 101 | 120
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
MARCA | CREATIVE MEDICAL | SERIE | J3300QJ05781 | OBSERVACION
MODELO | ADVANCE-120 | UBICACION | TRASLADOS DISPONIBLES | CERTIFICADO | M700512245781
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NIBP | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
SISTOLICA | 60 | 80 | 120 | 150 | 190 | 220
PRIMERA | 63 | 82 | 119 | 149 | 190 | 215
SEGUNDA | 64 | 83 | 120 | 150 | 181 | 216
TERCERA | 63 | 83 | 119 | 149 | 180 | 208
ERROR | 3.3333 | 2.6667 | -0.66667 | -0.66667 | -6.3333 | -7
ERROR PROMEDIO | -1.4444
DESVIACION | 4.375
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
DIASTOLICA | 30 | 50 | 80 | 90 | 130 | 140
PRIMERA | 34 | 52 | 79 | 94 | 128 | 146
SEGUNDA | 33 | 53 | 80 | 93 | 129 | 142
TERCERA | 35 | 52 | 80 | 93 | 129 | 140
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
F. DE PULSO | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
PRIMERA | 60 | 70 | 80 | 91 | 60 | 70
SEGUNDA | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
TERCERA | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 69
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
ECG | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
PRIMERA | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
REPIRACION | 20 | 30 | 40 | 50
PRIMERA | 20 | 30 | 41 | 50
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SPO2 | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
% | 85 | 90 | 95 | 98 | 100
PRIMERA | 84 | 90 | 95 | 99 | 99
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
FP | 30 | 65 | 80 | 100 | 120
PRIMERA | 30 | 64 | 81 | 99 | 119
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
MARCA | CREATIVE MEDICAL | SERIE | J3300QJ05778 | OBSERVACION
MODELO | ADVANCE-120 | UBICACION | TRASLADOS DISPONIBLES | CERTIFICADO | M690512245778
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NIBP | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
SISTOLICA | 60 | 80 | 120 | 150 | 190 | 220
PRIMERA | 64 | 83 | 121 | 152 | 179 | 211
SEGUNDA | 63 | 81 | 119 | 150 | 181 | 216
TERCERA | 62 | 82 | 122 | 151 | 179 | 217
ERROR | 3 | 2 | 0.66667 | 1 | -10.3333 | -5.3333
ERROR PROMEDIO | -1.5
DESVIACION | 5.2186
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
DIASTOLICA | 30 | 50 | 80 | 90 | 130 | 140
PRIMERA | 34 | 52 | 81 | 92 | 128 | 141
SEGUNDA | 34 | 51 | 82 | 92 | 129 | 148
TERCERA | 33 | 51 | 84 | 94 | 129 | 146
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
F. DE PULSO | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
PRIMERA | 60 | 70 | 80 | 90 | 59 | 70
SEGUNDA | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
TERCERA | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
ECG | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
PRIMERA | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
REPIRACION | 20 | 30 | 40 | 50
PRIMERA | 19 | 30 | 39 | 49
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SPO2 | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
% | 85 | 90 | 95 | 98 | 100
PRIMERA | 84 | 90 | 95 | 99 | 99
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
FP | 30 | 65 | 80 | 100 | 120
PRIMERA | 30 | 65 | 80 | 98 | 120
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
MARCA |  | SERIE | 222222222222 | OBSERVACION
MODELO |  | UBICACION |  | CERTIFICADO
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NIBP | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
SISTOLICA | 60 | 80 | 120 | 150 | 190 | 220
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
ERROR | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ERROR PROMEDIO | #DIV/0!
DESVIACION | #DIV/0!
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
DIASTOLICA | 30 | 50 | 80 | 90 | 130 | 140
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
F. DE PULSO | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
ECG | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
PRIMERA
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
REPIRACION | 20 | 30 | 40 | 50
PRIMERA
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SPO2 | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
% | 85 | 90 | 95 | 100 | 105
PRIMERA
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
FP | 30 | 65 | 80 | 100 | 120
PRIMERA
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
IBP
PRIMERA
C02
PRIMERA
MARCA | CREARTIVE MEDICAL | SERIE | J3300Q J05780 | OBSERVACION
MODELO | ADVANCE 120 | UBICACION | HOSPITALIZACION 1 | CERTIFICADO | M392410245780
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NIBP | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
SISTOLICA | 60 | 80 | 120 | 150 | 190 | 220
PRIMERA | 61 | 79 | 119 | 150 | 188 | 207
SEGUNDA | 61 | 80 | 118 | 149 | 180 | 209
TERCERA | 61 | 81 | 119 | 148 | 180 | 212
ERROR | 1 | 0 | -1.3333 | -1 | -7.3333 | -10.6667
ERROR PROMEDIO | -3.2222
DESVIACION | 4.6698
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
DIASTOLICA | 30 | 50 | 80 | 90 | 130 | 140
PRIMERA | 33 | 50 | 80 | 89 | 129 | 137
SEGUNDA | 33 | 49 | 79 | 92 | 127 | 139
TERCERA | 32 | 50 | 80 | 91 | 127 | 128
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
F. DE PULSO | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
PRIMERA | 60 | 69 | 80 | 91 | 60 | 70
SEGUNDA | 60 | 70 | 81 | 90 | 60 | 70
TERCERA | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
ECG | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
PRIMERA | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
REPIRACION | 20 | 30 | 40 | 50
PRIMERA | 19 | 30 | 39 | 49
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SPO2 | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
% | 85 | 90 | 95 | 98 | 100
PRIMERA | 84 | 90 | 95 | 99 | 99
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
FP | 30 | 65 | 80 | 100 | 120
PRIMERA | 30 | 65 | 80 | 98 | 120
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA

## MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA | EDAN | SERIE | M83031114799LB | OBSERVACION |  |  |  | INFORMACION DE EL CENTRO DE SALUD
MODELO | M8 | UBICACION | ORTOPEDIA | CERTIFICADO | M7506122499LB
[8 empty] | NOMBRE | E.S.E Hospital Jose Cayetano Vasquez
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | FECHA DE RECEPCION | 9 de diciembre de 2024
NIBP | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON |  | FECHA DE CALIBRACION | 9 de diciembre de 2024
SISTOLICA | 60 | 80 | 120 | 150 | 190 | 220 |  | NIT | 891800570
PRIMERA | 60 | 78 | 115 | 149 | 184 | 217 |  | DIRECCION | CR 5 26 03 Puerto Boyaca, Boyaca
SEGUNDA | 60 | 79 | 117 | 149 | 184 | 217 |  | TELEFONO | 7386533
TERCERA | 60 | 79 | 116 | 149 | 185 | 217 |  | FECHA | 9 de diciembre de 2024
ERROR | 0 | -1.3333 | -4 | -1 | -5.6667 | -3 |  | METROLOGO | Ruben Dario Ospina Lagos
ERROR PROMEDIO | -2.5
DESVIACION | 2.1161
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
DIASTOLICA | 30 | 50 | 80 | 90 | 130 | 140
PRIMERA | 34 | 52 | 80 | 93 | 128 | 146
SEGUNDA | 34 | 51 | 80 | 93 | 127 | 146 |  | ambiente
TERCERA | 34 | 51 | 81 | 93 | 128 | 146 |  | 26,3
ERROR | [7 empty] | 65
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
F. DE PULSO | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
PRIMERA | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
SEGUNDA | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
TERCERA | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
ECG | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
PRIMERA | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
REPIRACION | 20 | 30 | 40 | 50
PRIMERA | 20 | 30 | 40 | 50
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SPO2 | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
% | 85 | 90 | 95 | 98 | 100
PRIMERA | 85 | 90 | 96 | 99 | 100
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
FP | 30 | 65 | 80 | 100 | 120
PRIMERA | 30 | 65 | 80 | 100 | 120
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
MARCA | EDAN | SERIE | 360001-M20212990075 | OBSERVACION
MODELO | iM8 | UBICACION | MATERNIDAD | CERTIFICADO | M730512240075
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NIBP | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
SISTOLICA | 60 | 80 | 120 | 150 | 190 | 220
PRIMERA | 60 | 81 | 122 | 154 | 192 | 224
SEGUNDA | 60 | 80 | 129 | 153 | 191 | 225
TERCERA | 60 | 80 | 122 | 153 | 188 | 224
ERROR | 0 | 0.33333 | 4.3333 | 3.3333 | 0.33333 | 4.3333
ERROR PROMEDIO | 2.1111
DESVIACION | 2.1047
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
DIASTOLICA | 30 | 50 | 80 | 90 | 130 | 140
PRIMERA | 35 | 55 | 82 | 95 | 131 | 143
SEGUNDA | 35 | 54 | 81 | 94 | 132 | 144
TERCERA | 33 | 52 | 82 | 93 | 133 | 144
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
F. DE PULSO | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
PRIMERA | 60 | 70 | 84 | 89 | 60 | 69
SEGUNDA | 59 | 69 | 80 | 90 | 60 | 69
TERCERA | 59 | 70 | 79 | 90 | 60 | 70
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
ECG | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
PRIMERA | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
REPIRACION | 20 | 30 | 40 | 50
PRIMERA | 19 | 34 | 40 | 50
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SPO2 | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
% | 85 | 90 | 95 | 98 | 105
PRIMERA | 87 | 90 | 95 | 98 | 99
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
FP | 30 | 65 | 80 | 100 | 120
PRIMERA | 30 | 65 | 80 | 100 | 120
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA

## DESFIBRILADORES
MARCA | MINDRAY | SERIE | EZ-04038789 | OBSERVACION | El equipo presenta desajuste en la tapa de impresión |  |  |  |  | INFORMACION DE EL CENTRO DE SALUD
MODELO | BENEHEARTD3 | UBICACION | IMAGENOLOGIA | CERTIFICADO | D090512248789
NOMBRE
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | FECHA DE RECEPCION
ECG | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | FECHA DE CALIBRACION
PRIMERA | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | NIT
ERROR | [9 empty] | DIRECCION
ERROR PROMEDIO | [9 empty] | TELEFONO
DESVIACION | [9 empty] | FECHA
INCERTIDUMBRE | [9 empty] | PRIMERO
INC. EXPANDIDA | [9 empty] | ULTIMO
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
DESFIBRILACION (JOULES) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 360 |  |  |  | INFORMACION DE EL CENTRO DE SALUD
PRIMERA | 49.7 | 99 | 146.5 | 198.4 | 291.8 | 351.9
SEGUNDA | 49.6 | 99 | 146.5 | 194.9 | 294 | 349.9 |  |  |  | NOMBRE
TERCERA | 49.9 | 98.6 | 147.9 | 195.5 | 292.9 | 347.9 |  |  |  | FECHA DE RECEPCION
CUARTA | 50.1 | 97.7 | 147.8 | 193.1 | 290.1 |  |  |  |  | FECHA DE CALIBRACION
QUINTA | 48.5 | 99.4 | 147.3 | 196.3 | 289.1 |  |  |  |  | NIT
ERROR | [9 empty] | DIRECCION
ERROR PROMEDIO | [9 empty] | TELEFONO
DESVIACION | [9 empty] | FECHA
INCERTIDUMBRE | [9 empty] | PRIMERO
INC. EXPANDIDA | [9 empty] | ULTIMO
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
TIEMPO DE CARGA (S) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 360
PRIMERA | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.9 | 5.2 | 6.1
TIEMPO PROMEDIO
MARCA |  | SERIE |  | OBSERVACION
MODELO |  | UBICACION |  | RECOMENDACION
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
ECG | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160
PRIMERA | 34 | 34
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
DESFIBRILACION (JOULES) | 50 | 100 | 150 | 200
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
CUARTA
QUINTA
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
TIEMPO DE CARGA (S) | 50 | 100 | 150 | 200
PRIMERA
TIEMPO PROMEDIO
MARCA |  | SERIE |  | OBSERVACION
MODELO |  | UBICACION |  | RECOMENDACION
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
ECG | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160
PRIMERA
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
DESFIBRILACION (JOULES) | 50 | 100 | 150 | 200
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
CUARTA
QUINTA
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
TIEMPO DE CARGA (S) | 50 | 100 | 150 | 200
PRIMERA
TIEMPO PROMEDIO

## ELECTROCARDIOGRAFO
MARCA | EDAN | SERIE | 360250-M20107850015 | OBSERVACION | EL EQUIPO NO TIENE LAS GUIAS PARA ASEGURAR EL CABLE PACIENTE |  |  |  |  | INFORMACION DE EL CENTRO DE SALUD
MODELO | SE-3 | UBICACION | CONSULTA EXTERNA | CERTIFICADO | E030512240015
NOMBRE
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | FECHA DE RECEPCION
ECG | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | FECHA DE CALIBRACION
PRIMERA | NR | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | NIT
ERROR | [9 empty] | DIRECCION
ERROR PROMEDIO | [9 empty] | TELEFONO
DESVIACION | [9 empty] | FECHA
PRIMERO
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | [5 empty] | ULTIMO
ANCHO (MS) | 20 | 40 | 60 | 100
PRIMERA | OK | OK | OK | OK
ONDA | RECHAZO | SELECCION | SELECCION QRS
RESULTADO | OK | OK | OK
AMPLITUD (mV) | 1 | 2 | 3
PRIMERA | 1 | 2 | 3
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
AMPLITUD (HZ) | 50
PRIMERA | EL EQUIPO RESPONDE
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA

## PULSOXIMETRO
MARCA | CHOICE ELECTRONIC | SERIE | 240304700246 | OBSERVACION |  | INFORMACION DE EL CENTRO DE SALUD
MODELO | MD300C2 | UBICACION | APS URBANO EQUIPO 11 | CERTIFICADO | PX170612240246
NOMBRE
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | FECHA DE RECEPCION
SPO2 | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | FECHA DE CALIBRACION
% | 85 | 90 | 95 | 98 | 100 | NIT
PRIMERA | 86 | 90 | 95 | 98 | 100 | DIRECCION
ERROR | [5 empty] | TELEFONO
ERROR PROMEDIO | [5 empty] | FECHA
DESVIACION | [5 empty] | PRIMERO
INCERTIDUMBRE | [5 empty] | ULTIMO
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
FP | 30 | 65 | 80 | 100 | 120
PRIMERA | 30 | 65 | 80 | 101 | 120
ERROR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
MARCA | CHOICE ELECTRONIC | SERIE | 240304700460 | OBSERVACION
MODELO | MD300C2 | UBICACION | APS URBANO EQUIPO 11 | CERTIFICADO | PX160612240460
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SPO2 | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
% | 85 | 90 | 95 | 98 | 100
PRIMERA | 85 | 90 | 95 | 98 | 100
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
FP | 30 | 65 | 80 | 100 | 120
PRIMERA | 30 | 65 | 80 | 101 | 120
ERROR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
MARCA | AEON | SERIE | GA32020060481 | OBSERVACION
MODELO | A320 | UBICACION | CRONICOS | CERTIFICADO | PX150612240481
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SPO2 | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
% | 85 | 90 | 95 | 98 | 100
PRIMERA | 85 | 90 | 95 | 99 | 100
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
FP | 30 | 65 | 80 | 100 | 120
PRIMERA | 30 | 65 | 80 | 101 | 120
ERROR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
MARCA | MINDRAY | SERIE | NR | OBSERVACION
MODELO | PM-60 | UBICACION | HOSPITALIZACION 2 | CERTIFICADO | PX14061224NR
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SPO2 | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
% | 85 | 90 | 95 | 98 | 100
PRIMERA | 85 | 90 | 96 | 98 | 100
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
FP | 30 | 65 | 80 | 100 | 120
PRIMERA | 30 | 65 | 80 | 100 | 120
ERROR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
MARCA | MINDRAY | SERIE | NR | OBSERVACION
MODELO | PM-60 | UBICACION | HOSPITALIZACION 1 | CERTIFICADO | PX13061224NR
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SPO2 | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
% | 85 | 90 | 95 | 98 | 100
PRIMERA | 86 | 91 | 96 | 98 | 100
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
FP | 30 | 65 | 80 | 100 | 120
PRIMERA | 30 | 65 | 85 | 101 | 120
ERROR | 0 | 0 | 5 | 1 | 0
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA

## TENSIOMETRO DIGITAL
MARCA | ALFASAFE | SERIE | 810BK04200003706 | OBSERVACION |  |  |  | INFORMACION DE EL CENTRO DE SALUD
MODELO | HK-810 | UBICACION | CONSULTA EXTERNA CRONICOS | CERTIFICADO | PD060612243706
[8 empty] | NOMBRE | E.S.E HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | FECHA DE RECEPCION | 06 de Diciembre de 2024
NIBP | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON |  | FECHA DE CALIBRACION | 06 de Diciembre de 2024
SISTOLICA | 60 | 80 | 120 | 150 | 190 | 220 |  | NIT | 891800570
PRIMERA | 60 | 79 | 121 | 153 | 190 | 226 |  | DIRECCION | CR 5 26 03 PUERTO BOYACA
SEGUNDA | 61 | 79 | 121 | 152 | 190 | 226 |  | TELEFONO | 7386533
TERCERA | 61 | 80 | 121 | 151 | 190 | 225 |  | FECHA | 06 de Diciembre de 2024
ERROR | [7 empty] | PRIMERO
ERROR PROMEDIO | [7 empty] | ULTIMO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
DIASTOLICA | 30 | 50 | 80 | 90 | 130 | 140
PRIMERA | 31 | 49 | 78 | 91 | 131 | 137
SEGUNDA | 31 | 49 | 77 | 91 | 131 | 140 | HUMEDAD relativa 54 temperatura 26.4
TERCERA | 31 | 49 | 78 | 91 | 131 | 139
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
F. DE PULSO | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
PRIMERA | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
SEGUNDA | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
TERCERA | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
ERROR |  |  |  | 90
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
MARCA | ALFA SAFE | SERIE | NR | OBSERVACION |  |  |  | INFORMACION DE EL CENTRO DE SALUD
MODELO | HK-810 | UBICACION | CONSULTA EXTERNA CRONICOS | CERTIFICADO | PD05041224NR
[8 empty] | NOMBRE | E.S.E HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | FECHA DE RECEPCION | 06 de Diciembre de 2024
NIBP | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON |  | FECHA DE CALIBRACION | 04 de Diciembre de 2024
SISTOLICA | 60 | 80 | 120 | 150 | 190 | 220 |  | NIT | 891800570
PRIMERA | 61 | 70 | 122 | 151 | 192 | 229 |  | DIRECCION | CR 5 26 03 PUERTO BOYACA
SEGUNDA | 62 | 74 | 122 | 152 | 192 | 229 |  | TELEFONO | 7386533
TERCERA | 62 | 77 | 122 | 151 | 191 | 228 |  | FECHA | 04 de Diciembre de 2024
ERROR | [7 empty] | PRIMERO
ERROR PROMEDIO | [7 empty] | ULTIMO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
DIASTOLICA | 30 | 50 | 80 | 90 | 130 | 140
PRIMERA | 33 | 51 | 79 | 93 | 130 | 137
SEGUNDA | 33 | 51 | 79 | 93 | 130 | 141
TERCERA | 33 | 51 | 79 | 93 | 131 | 143
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
F. DE PULSO | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
PRIMERA | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
SEGUNDA | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
TERCERA | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
MARCA | PANGAO | SERIE | 2007269629 | OBSERVACION |  |  |  | INFORMACION DE EL CENTRO DE SALUD
MODELO | PH-800B16 | UBICACION | NUTRICIÓN | CERTIFICADO | PD043010249629
[8 empty] | NOMBRE | E.S.E HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | FECHA DE RECEPCION | 04 de Diciembre de 2024
NIBP | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON |  | FECHA DE CALIBRACION | 04 de Diciembre de 2024
SISTOLICA | 60 | 80 | 120 | 150 | 190 | 220 |  | NIT | 891800570
PRIMERA | 58 | 76 | 113 | 147 | 182 | 214 |  | DIRECCION | CR 5 26 03 PUERTO BOYACA
SEGUNDA | 60 | 77 | 118 | 147 | 182 | 213 |  | TELEFONO | 7386533
TERCERA | 59 | 79 | 114 | 147 | 182 | 216 |  | FECHA | 04 de Diciembre de 2024
ERROR | [7 empty] | PRIMERO
ERROR PROMEDIO | [7 empty] | ULTIMO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
DIASTOLICA | 30 | 50 | 80 | 90 | 130 | 140
PRIMERA | 33 | 52 | 81 | 90 | 127 | 142
SEGUNDA | 32 | 50 | 78 | 91 | 129 | 144
TERCERA | 31 | 50 | 80 | 90 | 129 | 142
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
F. DE PULSO | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
PRIMERA | 59 | 69 | 79 | 89 | 60 | 70
SEGUNDA | 60 | 70 | 81 | 89 | 60 | 69
TERCERA | 60 | 70 | 79 | 90 | 60 | 70
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA

## Monitor de presión arterial
MARCA | BRAVO | SERIE | 0,0138139 | OBSERVACION |  |  |  | INFORMACION DE EL CENTRO DE SALUD
MODELO | 250D | UBICACION | CONSULTA EXTERNA CRONICOS | CERTIFICADO | PM040412248139
[8 empty] | NOMBRE | E.S.E HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | FECHA DE RECEPCION | 04 de Diciembre de 2024
NIBP | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON |  | FECHA DE CALIBRACION | 04 de Diciembre de 2024
SISTOLICA | 60 | 80 | 120 | 150 | 190 | 220 |  | NIT | 891800570
PRIMERA | 59 | 79 | 121 | 160 | 200 | 223 |  | DIRECCION | CR 5 26 03 PUERTO BOYACA
SEGUNDA | 61 | 81 | 119 | 160 | 200 | 233 |  | TELEFONO | 7386533
TERCERA | 59 | 82 | 122 | 157 | 199 | 236 |  | FECHA | 04 de Diciembre de 2024
ERROR | [7 empty] | PRIMERO
ERROR PROMEDIO | [7 empty] | ULTIMO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
DIASTOLICA | 30 | 50 | 80 | 90 | 130 | 140
PRIMERA | 29 | 51 | 81 | 100 | 135 | 153
SEGUNDA | 33 | 50 | 85 | 97 | 138 | 153 | HUMEDAD relativa 54 temperatura 26.4
TERCERA | 32 | 53 | 82 | 98 | 141 | 156
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
F. DE PULSO | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
PRIMERA | 60 | 69 | 82 | 89 | 60 | 70
SEGUNDA | 59 | 69 | 79 | 90 | 60 | 70
TERCERA | 58 | 71 | 80 | 91 | 60 | 70
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
MARCA | BRAVO | SERIE | 138123 | OBSERVACION
MODELO | 250D | UBICACION | CONSULTA EXTERNA CRONICOS | CERTIFICADO | PM030412248123
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NIBP | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
SISTOLICA | 60 | 80 | 120 | 150 | 190 | 220
PRIMERA | 59 | 79 | 121 | 153 | 166 | 219
SEGUNDA | 61 | 81 | 120 | 153 | 166 | 233
TERCERA | 59 | 82 | 120 | 154 | 164 | 237
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
DIASTOLICA | 30 | 50 | 80 | 90 | 130 | 140
PRIMERA | 34 | 53 | 84 | 100 | 142 | 151
SEGUNDA | 30 | 54 | 85 | 98 | 139 | 148
TERCERA | 32 | 53 | 85 | 99 | 141 | 149
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
F. DE PULSO | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
PRIMERA | 60 | 70 | 78 | 90 | 60 | 70
SEGUNDA | 60 | 70 | 80 | 89 | 60 | 70
TERCERA | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
MARCA | CONTEC | SERIE | 22052000028 | OBSERVACION
MODELO | ABPM50 | UBICACION | CONSULTA EXTERNA CRONICOS | CERTIFICADO | PM020412240028
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NIBP | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
SISTOLICA | 60 | 80 | 120 | 150 | 190 | 220
PRIMERA | 62 | 82 | 121 | 153 | 186 | 221
SEGUNDA | 63 | 82 | 120 | 153 | 186 | 221
TERCERA | 63 | 82 | 120 | 154 | 188 | 222
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
DIASTOLICA | 30 | 50 | 80 | 90 | 130 | 140
PRIMERA | 34 | 52 | 82 | 94 | 132 | 144
SEGUNDA | 33 | 53 | 82 | 95 | 132 | 145
TERCERA | 34 | 53 | 82 | 94 | 132 | 145
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
F. DE PULSO | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
PRIMERA | 60 | 69 | 79 | 89 | 60 | 69
SEGUNDA | 60 | 69 | 79 | 89 | 60 | 69
TERCERA | 60 | 70 | 80 | 89 | 60 | 69
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
MARCA | CONTEC | SERIE | 22052000038 | OBSERVACION
MODELO | ABPM50 | UBICACION | CONSULTA EXTERNA CRONICOS | CERTIFICADO | PM010412240038
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NIBP | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
SISTOLICA | 60 | 80 | 120 | 150 | 190 | 220
PRIMERA | 64 | 84 | 123 | 156 | 189 | 224
SEGUNDA | 65 | 84 | 123 | 155 | 189 | 220
TERCERA | 65 | 84 | 122 | 155 | 188 | 222
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
DIASTOLICA | 30 | 50 | 80 | 90 | 130 | 140
PRIMERA | 35 | 54 | 83 | 97 | 133 | 146
SEGUNDA | 35 | 54 | 83 | 96 | 134 | 146
TERCERA | 35 | 54 | 83 | 96 | 134 | 146
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
F. DE PULSO | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70
PRIMERA | 60 | 69 | 79 | 88 | 60 | 69
SEGUNDA | 60 | 69 | 79 | 89 | 60 | 69
TERCERA | 60 | 69 | 80 | 90 | 60 | 69
ERROR
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA

## TI
MARCA | BERRCOM | SERIE | M06200501189 | OBSERVACION
MODELO | JXB-178 | UBICACION | APS URBANO EQUIPO 11 | CERTIFICADO | T220612241189
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
PRESION (mmHg) | 25.52 | 26.62 | 28.9 | 30.45 | 33.65 | 35.99 | 37.34 | 39.22 | 40.53 | 41.34 | 42.56
PRIMERA | 26.1 | 27.1 | 29.5 | 31 | 34.2 | 36.5 | 37.9 | 39.1 | 40.9 | 41.6 | 42.9
SEGUNDA | 26.3 | 27.3 | 30.1 | 31.6 | 34.9 | 37.2 | 38.6 | 40.1 | 41.1 | 41.9 | 43.1
ERROR | 0.58 | 0.48 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.56 | -0.12 | 0.37 | 0.26 | 0.34
ERROR PROMEDIO | 0.545
DESVIACION | 0.044159
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA
MARCA | BERRCOM | SERIE | M22200557033 | OBSERVACION
MODELO | JXB-178 | UBICACION | APS URBANO EQUIPO 11 | CERTIFICADO | T230612247033
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
PRESION (mmHg) | 25.52 | 26.62 | 28.9 | 30.45 | 33.65 | 35.99 | 37.34 | 39.22 | 40.53 | 41.34 | 42.56
PRIMERA | 25.9 | 27 | 29.3 | 30.8 | 34.1 | 36.3 | 37.7 | 39.6 | 40.9 | 41.7 | 42.9
SEGUNDA | 26.1 | 27.2 | 29.5 | 31 | 34.2 | 36.5 | 37.9 | 39.7 | 41.1 | 41.9 | 43.1
ERROR | 0.38 | #REF! | 0.4 | 0.35 | 0.45 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34
ERROR PROMEDIO | #REF!
DESVIACION | #REF!
INCERTIDUMBRE
INC. EXPANDIDA

## TERMOMETRO INFRARROJO
MARCA | BERRCOM | SERIE | M06200501168 | OBSERVACION
MODELO | JXB-178 | UBICACION | APS URBANO EQUIPO 12 | CERTIFICADO | T010201251168
| PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON | PATRON
PRESION (mmHg) | 32.55 | 34.61 | 35.45 | 36.22 | 37.43 | 37.78 | 38.53 | 39.22 | 40.53 | 41.34 | 42.56
PRIMERA | 33.1 | 34.1 | 36.3 | 38.4 | 38.63 | 38.98 | 39.73 | 40.42 | 41.73 | 42.54 | 43.76
SEGUNDA | 34.3 | 35.3 | 37.5 | 39.6 | 39.83 | 40.18 | 40.93 | 41.62 | 42.93 | 43.74 | 44.96
ERROR | 1.15 | 0.09 | 1.45 | 2.78 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
ERROR PROMEDIO | 1.5117
DESVIACION | 0.88664
INCERTIDUMBRE | 0.5
INC. EXPANDIDA | 1

## DATOS SOLICITANTE
INFORMACION DE EL CENTRO DE SALUD
NOMBRE | E.S.E HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
FECHA DE RECEPCION | 11 de diciembre de 2024
FECHA DE CALIBRACION | 11 de diciembre de 2024
DIRECCION | CR 5 26 03 PUERTO BOYACA
METROLOGO | Ruben Dario Ospina Lagos
INFORMACION DEL SITIO DE CALIBRACION
| MINIMA | MAXIMA
TEMPERATURA | 26.5 | 29.2
HUMEDAD | 45 | 56
PRESION BAROMETICA | 1010
TEMPERATURA DURANTE CALIBRACION | 26.2
HUMEDAD DURANTE CALIBRACION | 49

## LAMPARA DE FOTOCURADO
MARCA | DTE | SERIE | L2000460X6 | OBSERVACION
MODELO | LUX VI | UBICACION | ODONTOLOGIA | CERTIFICADO | L0105122460X6
RANGO
mw/cm² | 400 - 1900
PRIMERA | 1350
SEGUNDA | 1300
TERCERA | 1300
CUARTA | 1350
QUINTA | 1350
LUX
PRIMERA | 670
SEGUNDA | 638
TERCERA | 668
CUARTA | 665
QUINTA | 680
MARCA | DTE | SERIE | L2110432XE | OBSERVACION
MODELO | LUX E | UBICACION | ODONTOLOGIA | CERTIFICADO | LO205122432XE | L2310277XE
RANGO
mw/cm² | 400 - 1900
PRIMERA | 900
SEGUNDA | 900
TERCERA | 950
CUARTA | 950
QUINTA | 950
LUX
PRIMERA | 430
SEGUNDA | 440
TERCERA | 450
CUARTA | 430
QUINTA | 450
MARCA | DTE | SERIE | L2310277XE | OBSERVACION
MODELO | LUX E | UBICACION | ODONTOLOGIA | CERTIFICADO | L0305122477XE
RANGO
mw/cm² | 400 - 1900
PRIMERA | 1750
SEGUNDA | 1700
TERCERA | 1700
CUARTA | 1700
QUINTA | 1750
LUX
PRIMERA | 559
SEGUNDA | 549
TERCERA | 553
CUARTA | 561
QUINTA | 558

## LAMPARA DE FOTOTERAPIA
MARCA | NINGBO DAVID MEDICAL DEVICE | SERIE | 42110107011 | OBSERVACION | [5 empty] | INFORMACION DE EL CENTRO DE SALUD
MODELO | XHZ-90 | UBICACION | PEDIATRIA | CERTIFICADO | L040512247011
[10 empty] | NOMBRE | E.S.E HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
| RANGO | [8 empty] | FECHA DE RECEPCION | 05 de Diciembre de 2024
mw/cm² | 400-1900 | [8 empty] | FECHA DE CALIBRACION | 05 de Diciembre de 2024
PRIMERA | [9 empty] | NIT | 891800570
SEGUNDA | [9 empty] | DIRECCION | CR 5 26 03 PUERTO BOYACA
TERCERA | [5 empty] | temperatura | 31.3 |  |  | TELEFONO | 7386036
CUARTA | [5 empty] | HUMEDAD RELATIVA | 49%hr |  |  | FECHA | 04 de Diciembre de 2024
QUINTA | [9 empty] | PRIMERO
ERROR | #DIV/0! |  |  |  | TIENE DOS TUBOS DAÑADOS HAY QUE REALIZARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  |  | ULTIMO
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE |  |  |  |  | 514 |  | 450
[5 empty] | 512 |  | 450
[5 empty] | 514 |  | 450
[5 empty] | 494 |  | 461
LUX |  |  |  |  | 505 |  | 464 |  | CENTRO
PRIMERA |  |  | 500 | [5 empty] | 580
SEGUNDA | [8 empty] | 583
TERCERA |  |  |  |  | 501 |  | 494 |  | 581
CUARTA |  |  |  |  | 490 |  | 492 |  | 580
QUINTA |  |  |  |  | 510 |  | 502 |  | 581
ERROR | 42.4771 |  |  |  | 511 |  | 503 |  | 581
ERROR PROMEDIO |  |  |  |  | 510 |  | 502
DESVIACION
INCERTIDUMBRE
MARCA | NINGBO DAVID MEDICAL DEVICE | SERIE | B46BZZE06002 | OBSERVACION
MODELO | XHZ-90L | UBICACION | PEDIATRIA | CERTIFICADO | L050512246002
RANGO
mw/cm² | 400-1900 |  |  |  |  | INTERRUPTOR DE ENCENDIDO PRESSENTA FALLAS
PRIMERA | [5 empty] | SE REQUIERE REVISAR
SEGUNDA
TERCERA | [5 empty] | temperatura | 31.3
CUARTA | [5 empty] | HUMEDAD RELATIVA | 49%hr
QUINTA
ERROR | #DIV/0!
ERROR PROMEDIO |  |  |  | 560 |  | 530
DESVIACION |  |  |  | 540 |  | 524
INCERTIDUMBRE |  |  |  | 545 |  | 502 |  | CENTRO
|  |  |  | 560 |  | 509 |  | 614
|  |  |  | 561 |  | 516 |  | 611
611
LUX | [7 empty] | 608
PRIMERA |  |  |  | 489 |  | 500 |  | 614
SEGUNDA |  |  |  | 490 |  | 501
TERCERA |  |  |  | 514 |  | 490
CUARTA |  |  |  | 515 |  | 504
QUINTA |  |  |  | 517 |  | 504
ERROR | #DIV/0!
ERROR PROMEDIO
DESVIACION
INCERTIDUMBRE

## ELECTROESTIMULADOR
MARCA | ROSCOE MEDICAL | SERIE | SZ5180709225 | OBSERVACION
MODELO | TENS 7000 | UBICACION | FISIOTERAPIA | CERTIFICADO | ES011112249225
MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO)
SIGLA | F | V | I | T
CANAL 1 | [8 empty] | CANAL 2
TIPO DE CORRIENTE | BURST | [7 empty] | TIPO DE CORRIENTE | BURST
INTENSIDAD | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  |  |  | INTENSIDAD | 2 | 4 | 6 | 8
VOLTAJE | 1.451 | 1.943 | 2.055 | 2.112 |  |  |  |  | VOLTAJE | 1.451 | 1.943 | 2.055 | 2.112
CORRIENTE | 5 | 25 | 75 | 150 |  |  |  |  | CORRIENTE | 5 | 25 | 75 | 150
| EQUIPO | PATRON | [7 empty] | EQUIPO | PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA | 2.0 HZ | 2.0hz | [6 empty] | FRECUENCIA SELECCIONADA | 2.0 HZ | 2.0hz
| 300 ms | 295ms | [7 empty] | 300 ms | 295ms
NORMAL | [8 empty] | NORMAL
MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO) |  |  |  |  | MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO)
SIGLA | F | V | I | T |  |  |  |  | SIGLA | F | V | I | T
TIPO DE CORRIENTE | BURST | [7 empty] | TIPO DE CORRIENTE | BURST
INTENSIDAD | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  |  |  | INTENSIDAD | 2 | 4 | 6 | 8
VOLTAJE | 1.595 | 3.023 | 3.092 | 4.14 |  |  |  |  | VOLTAJE | 1.595 | 3.023 | 3.092 | 4.14
CORRIENTE | [8 empty] | CORRIENTE
| EQUIPO | PATRON | [7 empty] | EQUIPO | PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA | 100 hz | 100hz | [6 empty] | FRECUENCIA SELECCIONADA | 100 hz | 100hz
| 300 ms | 298ms | [7 empty] | 300 ms | 298ms
MODULACIÓN | [8 empty] | MODULACIÓN
MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO) |  |  |  |  | MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO)
SIGLA | F | V | I | T |  |  |  |  | SIGLA | F | V | I | T
TIPO DE CORRIENTE | BURST | [7 empty] | TIPO DE CORRIENTE | BURST
INTENSIDAD | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  |  |  | INTENSIDAD | 2 | 4 | 6 | 8
VOLTAJE | 1.74 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  | VOLTAJE | 1.74 | 2.72 | 2.72 | 2.72
CORRIENTE | [8 empty] | CORRIENTE
| EQUIPO | PATRON | [7 empty] | EQUIPO | PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA | 2.0 HZ | 100hz | [6 empty] | FRECUENCIA SELECCIONADA | 2.0 HZ | 100hz
| 300 ms | 300ms | [7 empty] | 300 ms | 300ms
MARCA | ROSCOE MEDICAL | SERIE | SZ5201229177 | OBSERVACION
MODELO | TENS 7000 | UBICACION | FISIOTERAPIA | CERTIFICADO | ES021112249177
MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO) |  |  |  |  | MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO)
SIGLA | F | V | I | T |  |  |  |  | SIGLA | F | V | I | T
CANAL 1 | [8 empty] | CANAL 1
TIPO DE CORRIENTE | BURST | [7 empty] | TIPO DE CORRIENTE | BURST
INTENSIDAD | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  |  |  | INTENSIDAD | 2 | 4 | 6 | 8
VOLTAJE | 0.44 | 1.79 | 1.957 | 1.957 |  |  |  |  | VOLTAJE | 0.44 | 1.79 | 1.957 | 1.957
CORRIENTE | [8 empty] | CORRIENTE
| EQUIPO | PATRON | [7 empty] | EQUIPO | PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA | 2.0 HZ | 2.0hz | [6 empty] | FRECUENCIA SELECCIONADA | 2.0 HZ | 2.0hz
| 300 ms | 300ms | [7 empty] | 300 ms | 300ms
NORMAL | [8 empty] | NORMAL
MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO) |  |  |  |  | MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO)
SIGLA | F | V | I | T |  |  |  |  | SIGLA | F | V | I | T
TIPO DE CORRIENTE | BURST | [7 empty] | TIPO DE CORRIENTE | BURST
INTENSIDAD | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  |  |  | INTENSIDAD | 2 | 4 | 6 | 8
VOLTAJE | 0.028 | 2.967 | 3.963 | 4.029 |  |  |  |  | VOLTAJE | 0.028 | 2.967 | 3.963 | 4.029
CORRIENTE | [8 empty] | CORRIENTE
| EQUIPO | PATRON | [7 empty] | EQUIPO | PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA | 100 hz | 149hz | [6 empty] | FRECUENCIA SELECCIONADA | 100 hz | 149hz
| 300 ms | 295ms | [7 empty] | 300 ms | 295ms
MODULACIÓN | [8 empty] | MODULACIÓN
MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO) |  |  |  |  | MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO)
SIGLA | F | V | I | T |  |  |  |  | SIGLA | F | V | I | T
TIPO DE CORRIENTE | BURST | [7 empty] | TIPO DE CORRIENTE | BURST
INTENSIDAD | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  |  |  | INTENSIDAD | 2 | 4 | 6 | 8
VOLTAJE | 0.052 | 2.994 | 2.991 | 3.023 |  |  |  |  | VOLTAJE | 0.052 | 2.994 | 2.991 | 3.023
CORRIENTE | [8 empty] | CORRIENTE
| EQUIPO | PATRON | [7 empty] | EQUIPO | PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA | 2.0 HZ | 148hz | [6 empty] | FRECUENCIA SELECCIONADA | 2.0 HZ | 148hz
| 300 ms | 300ms | [7 empty] | 300 ms | 300ms
MARCA | ROSCOE MEDICAL | SERIE | SZ5210609117 | OBSERVACION
MODELO | TENS 7000 | UBICACION | FISIOTERAPIA | CERTIFICADO | ES031112249117
MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO) |  |  |  |  | MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO)
SIGLA | F | V | I | T |  |  |  |  | SIGLA | F | V | I | T
CANAL 1 | [8 empty] | CANAL 1
TIPO DE CORRIENTE | BURST | [7 empty] | TIPO DE CORRIENTE | BURST
INTENSIDAD | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  |  |  | INTENSIDAD | 2 | 4 | 6 | 8
VOLTAJE | 2.5 | 1.458 | 1.585 | 1.61 |  |  |  |  | VOLTAJE | 2.5 | 1.458 | 1.585 | 1.61
CORRIENTE | [8 empty] | CORRIENTE
| EQUIPO | PATRON | [7 empty] | EQUIPO | PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA | 5 HZ | 5 HZ | [6 empty] | FRECUENCIA SELECCIONADA | 5 HZ | 5 HZ
| 100 ms | 98ms | [7 empty] | 100 ms | 98ms
Todos los equipos la corriente se empieza a generar apartir de intensidad 3
NORMAL | [8 empty] | NORMAL
MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO) |  |  |  |  | MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO)
SIGLA | F | V | I | T |  |  |  |  | SIGLA | F | V | I | T
TIPO DE CORRIENTE | BURST | [7 empty] | TIPO DE CORRIENTE | BURST
INTENSIDAD | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  |  |  | INTENSIDAD | 2 | 4 | 6 | 8
VOLTAJE | 0.33 voltios | 2.545voltios | 2.598 voltios | 2.598 voltios |  |  |  |  | VOLTAJE | 0.33 voltios | 2.545voltios | 2.598 voltios | 2.598 voltios
CORRIENTE | [8 empty] | CORRIENTE
| EQUIPO | PATRON | [7 empty] | EQUIPO | PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA | 100 hz | 120hz | [6 empty] | FRECUENCIA SELECCIONADA | 100 hz | 120hz
| 300 ms | 100 | [7 empty] | 300 ms | 100
MODULACIÓN | [8 empty] | MODULACIÓN
MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO) |  |  |  |  | MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO)
SIGLA | F | V | I | T |  |  |  |  | SIGLA | F | V | I | T
TIPO DE CORRIENTE | BURST | [7 empty] | TIPO DE CORRIENTE | BURST
INTENSIDAD | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  |  |  | INTENSIDAD | 2 | 4 | 6 | 8
VOLTAJE |  | 1.44 | 1.597 | 1.645 |  |  |  |  | VOLTAJE |  | 1.44 | 1.597 | 1.645
CORRIENTE | [8 empty] | CORRIENTE
| EQUIPO | PATRON | [7 empty] | EQUIPO | PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA | 120hz | 120hz | [6 empty] | FRECUENCIA SELECCIONADA | 120hz | 120hz
| 100ms | 98ms | [7 empty] | 100ms | 98ms
MARCA | INTERFISICA | SERIE | 21057 | OBSERVACION
MODELO | MULTISTIM FOUR | UBICACION | FISIOTERAPIA | CERTIFICADO | ES041112241057
MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO) | [7 empty] | MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO) | [6 empty] | MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO) | [7 empty] | MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO)
SIGLA | F | V | I | T | [7 empty] | SIGLA | F | V | I | T | [6 empty] | SIGLA | F | V | I | T | [7 empty] | SIGLA | F | V | I | T
CANAL 1 | [11 empty] | CANAL 2 | [10 empty] | CANAL 3 | [11 empty] | CANAL 4
TIPO DE CORRIENTE | BURST | [10 empty] | TIPO DE CORRIENTE | BURST | [9 empty] | TIPO DE CORRIENTE | BURST | [10 empty] | TIPO DE CORRIENTE | BURST
INTENSIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | INTENSIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | INTENSIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | INTENSIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
VOLTAJE | 1.01 | 2.49 | 3.82 | 5.37 | 6.94 | 7.81 | 9.53 | 10.41 | 11.27 | 12.14 |  | VOLTAJE | 0.974 | 2.51 | 3.89 | 5.69 | 7.37 | 8.26 | 9.96 | 10.82 | 11.67 | 12.55 | VOLTAJE | 1.19 | 2.77 | 4.17 | 5.76 | 7.48 | 9.09 | 10.13 | 11.02 | 11.92 | 12.76 |  | VOLTAJE | 1.36 | 3.15 | 4.67 | 6.36 | 7.6 | 8.52 | 10.42 | 11.82 | 16.42 | 16.88
CORRIENTE | [11 empty] | CORRIENTE | [10 empty] | CORRIENTE | [11 empty] | CORRIENTE
| EQUIPO | PATRON | [10 empty] | EQUIPO | PATRON | [9 empty] | EQUIPO | PATRON | [10 empty] | EQUIPO | PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA | 200hz | 184hz | [9 empty] | FRECUENCIA SELECCIONADA | 200hz | 184hz | [8 empty] | FRECUENCIA SELECCIONADA | 200hz | 184hz | [9 empty] | FRECUENCIA SELECCIONADA | 200hz | 184hz
| 220ms | 210ms | [10 empty] | 220ms | 210ms | [9 empty] | 220ms | 210ms | [10 empty] | 220ms | 210ms
NORMAL | [11 empty] | NORMAL | [10 empty] | NORMAL | [11 empty] | NORMAL
MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO) | [7 empty] | MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO) | [6 empty] | MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO) | [7 empty] | MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO)
SIGLA | F | V | I | T | [7 empty] | SIGLA | F | V | I | T | [6 empty] | SIGLA | F | V | I | T | [7 empty] | SIGLA | F | V | I | T
TIPO DE CORRIENTE | BURST | [10 empty] | TIPO DE CORRIENTE | BURST | [9 empty] | TIPO DE CORRIENTE | BURST | [10 empty] | TIPO DE CORRIENTE | BURST
INTENSIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | INTENSIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | INTENSIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | INTENSIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
VOLTAJE | 1.35 | 2.99 | 4.38 | 5.96 | 7.61 | 8.5 | 10.22 | 11.1 | 11.98 | 12.87 |  | VOLTAJE | 1.01 | 2.59 | 3.99 | 5.59 | 7.99 | 8.21 | 9.95 | 10.85 | 11.79 | 12.65 | VOLTAJE | 1.06 | 2.63 | 4.07 | 5.69 | 7.49 | 0.34 | 10.15 | 11.1 | 12.07 | 12.65 |  | VOLTAJE | 1.19 | 2.88 | 4.38 | 6.09 | 7.85 | 8.79 | 11.09 | 14.65 | 17.66 | 17.77
CORRIENTE | [11 empty] | CORRIENTE | [10 empty] | CORRIENTE | [11 empty] | CORRIENTE
| EQUIPO | PATRON | [10 empty] | EQUIPO | PATRON | [9 empty] | EQUIPO | PATRON | [10 empty] | EQUIPO | PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA | 200HZ | 184 | [9 empty] | FRECUENCIA SELECCIONADA | 100 hz | [9 empty] | FRECUENCIA SELECCIONADA | 100 hz | [10 empty] | FRECUENCIA SELECCIONADA | 100 hz
| 220MS | 210 | [10 empty] | 300 ms | [10 empty] | 300 ms | [11 empty] | 300 ms
SECUENCIA
MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO)
SIGLA | F | V | I | T
TIPO DE CORRIENTE | BURST
INTENSIDAD | 2 | 4 | 6 | 8
VOLTAJE
CORRIENTE
| EQUIPO | PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA | 120hz
100ms
MARCA | INTERFISICA | SERIE | 21061 | OBSERVACION
MODELO | MULTISTIM FOUR | UBICACION | FISIOTERAPIA | CERTIFICADO | ES051112241061
MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO) | [7 empty] | MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO) | [7 empty] | MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO) | [8 empty] | MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO)
SIGLA | F | V | I | T | [7 empty] | SIGLA | F | V | I | T | [7 empty] | SIGLA | F | V | I | T | [8 empty] | SIGLA | F | V | I | T
CANAL 1 | [11 empty] | CANAL 2 | [11 empty] | CANAL 2 | [12 empty] | CANAL 2
TIPO DE CORRIENTE | BURST | [10 empty] | TIPO DE CORRIENTE | BURST | [10 empty] | TIPO DE CORRIENTE | BURST | [11 empty] | TIPO DE CORRIENTE | BURST
INTENSIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | INTENSIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | INTENSIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | INTENSIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
VOLTAJE | 1.79 | 3.67 | 5.17 | 6.8 | 8.5 | 9.46 | 11.06 | 11.91 | 12.72 | 13.38 |  | VOLTAJE | 1.16 | 2.6 | 4.1 | 5.6 | 7.43 | 8.32 | 10.11 | 11.02 | 11.89 | 12.63 |  | VOLTAJE | 1.29 | 3.11 | 4.64 | 5.33 | 8.21 | 9.06 | 11.8 | 13.8 | 15.49 | 16.85 |  |  | VOLTAJE | 1.58 | 2.73 | 4.62 | 6.32 | 8.1 | 9.03 | 10.82 | 11.74 | 12.61 | 13.3
CORRIENTE | [11 empty] | CORRIENTE | [11 empty] | CORRIENTE | [12 empty] | CORRIENTE
| EQUIPO | PATRON | [10 empty] | EQUIPO | PATRON | [10 empty] | EQUIPO | PATRON | [11 empty] | EQUIPO | PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA | 40HZ | 184hz | [9 empty] | FRECUENCIA SELECCIONADA | 200hz | 184hz | [9 empty] | FRECUENCIA SELECCIONADA | 200hz | 184hz | [10 empty] | FRECUENCIA SELECCIONADA | 200hz | 184hz
| 200ms | 210ms | [10 empty] | 220ms | 210ms | [10 empty] | 220ms | 210ms | [11 empty] | 220ms | 210ms
NORMAL | [11 empty] | NORMAL | [11 empty] | NORMAL | [12 empty] | NORMAL
MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO) | [7 empty] | MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO) | [7 empty] | MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO) | [8 empty] | MAGNITUD | FRECUENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | PERIODO (TIEMPO)
SIGLA | F | V | I | T | [7 empty] | SIGLA | F | V | I | T | [7 empty] | SIGLA | F | V | I | T | [8 empty] | SIGLA | F | V | I | T
TIPO DE CORRIENTE | BURST | [10 empty] | TIPO DE CORRIENTE | BURST | [10 empty] | TIPO DE CORRIENTE | BURST | [11 empty] | TIPO DE CORRIENTE | BURST
INTENSIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | INTENSIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | INTENSIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | INTENSIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
VOLTAJE | 1.44 | 3.29 | 4.8 | 6.49 | 8 | 9.24 | 10.99 | 11.91 | 12.85 | 13.43 |  | VOLTAJE | 1.12 | 2.57 | 3.96 | 5.62 | 7.4 | 8.39 | 10.22 | 11.19 | 12.2 | 13.06 |  | VOLTAJE | 1.36 | 3.19 | 6.42 | 8.29 | 9.29 | 11.75 | 12.3 | 17.5 | 17.68 | 17.74 |  |  | VOLTAJE | 1.38 | 3.19 | 6.45 | 8.28 | 9.56 | 10.37 | 12.03 | 12.75 | 13.2 | 13.45
CORRIENTE | [11 empty] | CORRIENTE | [11 empty] | CORRIENTE | [12 empty] | CORRIENTE
| EQUIPO | PATRON | [10 empty] | EQUIPO | PATRON | [10 empty] | EQUIPO | PATRON | [11 empty] | EQUIPO | PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA | 200HZ | 184 | [9 empty] | FRECUENCIA SELECCIONADA | 200HZ | 184 | [9 empty] | FRECUENCIA SELECCIONADA | 200HZ | 184 | [10 empty] | FRECUENCIA SELECCIONADA | 200HZ | 184
| 220MS | 210 | [10 empty] | 220MS | 210 | [10 empty] | 220MS | 210 | [11 empty] | 220MS | 210

## INCUBADORA NEONATAL
MARCA | NINGBO | SERIE | 06110106007 | OBSERVACION |  | INVENTARIO
MODELO | YP-90A | UBICACION | TRAUMA | CERTIFICADO | I0112246007
TEMPERATURA | 26.91 | 27.07 | 27.39 | 27.86 | 28.23 | 28.68 | 28.77 | 28.95 | 29.22 | 29.44 | 29.7 | 30.04 | 30.41 | 30.78 | 31.09 | 31.44
PRIMERA | 27.6 | 28.1 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35
ERROR | 0.69 | 1.03 | 1.11 | 1.14 | 1.27 | 1.32 | 1.73 | 2.05 | 2.28 | 2.56 | 2.8 | 2.96 | 3.09 | 3.22 | 3.41 | 3.56
ERROR PROMEDIO | 2.1387
DESVIACION EST. | 0.9662
INCERTIDUMBRE | 0.1
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 0.2
MARCA | NINGBO | SERIE | 06110106005 | OBSERVACION
MODELO | YP-90A | UBICACION |  | CERTIFICADO | I0212246005
TEMPERATURA | 28.99 | 30.9 | 31.55 | 32.55 | 32.05 | 33.07 | 33.56 | 34.5 | 34.06 | 35.03 | 35.57 | 36.5 | 36 | 38.51 | 38.42 | 38.47
PRIMERA | 28.1 | 29.3 | 29.8 | 30.5 | 30.1 | 30.9 | 31.3 | 32 | 31.6 | 32.5 | 32.9 | 33.4 | 34.4 | 37.1 | 37.1 | 37
ERROR | -0.89 | -1.6 | -1.75 | -2.05 | -1.95 | -2.17 | -2.26 | -2.5 | -2.46 | -2.53 | -2.67 | -3.1 | -1.6 | -1.41 | -1.32 | -1.47
ERROR PROMEDIO | -1.9831
DESVIACION | 0.58903
INCERTIDUMBRE | 0.1
INC. EXPANDIDA | 0.2
MARCA | NR | SERIE | 1751165 | OBSERVACION
MODELO | V8-o8 | UBICACION |  | CERTIFICADO | I0312241165
TEMPERATURA | 26.29 | 26.82 | 27.3 | 27.79 | 28.84 | 28.1 | 29.18 | 29.47 | 29.9 | 30.67 | 30.23 | 31 | 31.62 | 32.05 | 32.32 | 32.63
PRIMERA | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.6 | 31 | 31.6 | 32 | 32.6 | 33 | 33.5 | 34
ERROR | 0.21 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | -0.34 | 0.9 | 0.32 | 0.53 | 0.7 | 0.33 | 1.37 | 1 | 0.98 | 0.95 | 1.18 | 1.37
ERROR PROMEDIO | 0.63062
DESVIACION EST. | 0.49763
INCERTIDUMBRE | 0.1
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 0.2

## SERVOCUNA
MARCA | NINGBO | SERIE | 23110301001 | OBSERVACION
MODELO | HKN-93 | UBICACION |  | CERTIFICADO
TEMPERATURA | 25.08 | 25.26 | 25.31 | 26.89 | 27.28 | 28.1 | 28.56 | 29.03 | 29.5 | 29.75
PRIMERA | 25.1 | 25.5 | 26 | 28.1 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.7 | 31.5 | 32
SEGUNDA
TERCERA
ERROR